品目二：一次性机械保护套采购需求

规格：长90\*宽100cm 长100\*宽100cm 长120\*宽120cm 三个不同规格为一包

厂家资质：营业执照、生产许可证、医疗器械注册证、出厂合格证；

商家资质：法人身份证、营业执照、经营许可证或二类备案表、如非法人参加需出具委托书、（资料复印件需加盖公章）

供货和结算方式：在一年内按甲方需求分批供货，经甲方入库验收合格之后，按合同金额分批付款。

一次性机械保护套产品技术参数

一、产品按照材质分为：A型。B数。C型，A型以聚乙烯为主要原材料制成、B型以橡胶为主要原材料制成。C型以TPU为主要原材料制成

按形状分为：两柱体形。长方体形、长方形、圆锥形，其中长方形：分袋体一头有绑带和松紧带和两头有绑带和松紧带。或一头烙合另一头开口。

二、性能指标

1外观要求

（1）防护应清洁牢固，无破损。

（2）防护套的烙合部分应烙合牢固，烙合部分无破损。

2尺寸要求

（1）防护套尺寸应符合实际需求，允差应不超过士10%，

（2）绑带露在袋体外两端尺寸之和应大于8cm，松紧带长度应小于袋口尺寸95％寸，（圆锥形不适用）

（3）聚乙烯薄膜、TPU材料厚度应≥0.02mm，橡胶材料厚度应≥0.30mm。

3耐摩擦性

揉搓薄膜，揉搓处不破损

4连结处牢固度

保护套各热合连接部位的连接牢固应大于5N

5绑带或松紧带断裂强度

绑带断裂强度应大于20N，松紧带断裂强度应大于10N

6无菌

保护套应经有效的灭菌过程使产品无菌

7环氧乙烷残留量

若采用环氧乙烷灭菌，按GB/T 14233.1中规定试验时，环氧乙烷残留量应不大于10mg/kG

三、根据医院实际需求提供符合要求的产品

于都县人民医院

2023年5月6日