超声骨密度仪采购需求

一、技术要求：

1、主要技术规格

1.1探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%；

1.2探头组成:四晶体超声探头；

1.3收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收；

1.4检测部位:桡骨、胫骨；

1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；

1.6 Z值趋势图、 T值趋势图；

1.7声速显示范围:2200m/s～4800m/s；

1.8高测量重复性:≤±0.15%；

1.9支持探头类型： LU 、LU、LS、LR；

1.10快速、高精度两种测量模式；

1.11单点检测速度:≤0.4s；

1.12单次测量时间≤10秒。

1.13 操作平台：安卓触摸屏操控；

2、产品功能

2.1探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.01°；

2.3 联网功能：

2.3.1 数据联网方式： 支持有线、WIFI、4G模块（可选）联网；

2.3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统；

2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂；

2.5显示患者详细信息资料并可编辑；

2.6显示历史测量结果；

2.7多外置接口开放：可外接扫码枪，实现病人信息快速录入；

2.8病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理；

2.9 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单；

2.10 自动生成报告单；

2.11 支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式；

2.12 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性；

2.13云服务功能

2.13.1检测结果直接传输至受检者微信；

2.13.2受检者多次检测结果统计、分析；

2.14报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求；

2.15骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命；

2.16适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库；

2.17辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度；

2.18 探头自动休眠，有效延长探头使用寿命；

- 探头配置：LU探头1个；为高精度、高灵敏度U型探头；

4、使用年限：大于6年

5、质保期：三年

- 其他要求：

- 交货时间：合同签订30日内。

- 付款方式：合同签订后，项目供货、设备安装调试、人员培训完成，试运行一个月后，经验收合格后，付至合同金额的90%，余款质保期满后付清，不计算利息。